PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 5 (Itens 13,14)

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: LUIZ GOULART & CIA LTDA ME

CNPJ: 88.014.006/0001-69

Endereço: Avenida Protásio Alves, No 3121, Porto Alegre-RS

Telefone: (51) 3085-2903 / 9 9100-3062

E-mail: licitacao@ortoprimaz.com.br

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta Lote 5 (Itens 13 e 14)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 13 – Fotopolimerizador |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Unidade fotopolimerizadora com intensidade de 1200 mw/cm2, modo de aumento gradual embutido e radiômetro integrado para confirmar a saída de energia da unidade. Embalagem com 1 peça, 1 carregador, 1 pacote de tomada multiregional, 5 filtros de luz pequenos, 3 lentes sobressalentes e 100 barreiras de proteção. Voltagem de entrada ac: 100 – 240 v, 50/60 hz, voltagem de saída dc: 12 v a.66a, 20.0wmax. | Descrição: Unidade fotopolimerizadora com intensidade de 1200 mw/cm2, modo de aumento gradual embutido e radiômetro integrado para confirmar a saída de energia da unidade. Embalagem com 1 peça, 1 carregador, 1 pacote de tomada multiregional, 5 filtros de luz pequenos, 3 lentes sobressalentes e 100 barreiras de proteção. Voltagem de entrada ac: 100 – 240 v, 50/60 hz, voltagem de saída dc: 12 v a.66a, 20.0wmax. | Sim |

| Item 14 – Laser de Baixa Potência |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Laser Duo (Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho) - Laserterapia. 1 Óculos Proteção Para o Laser 660nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Para o Laser 808nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Verde Escuro - Para Uso Do Paciente + Pulseira Ilib + Estojo De Armazenagem. Dados Técnicos - Alimentação: Bateria De Li-Ion 7,6v/700ma Autonomia Da BateriaEm Uso Contínuo Com Carga Total: 4 Horas Tempo Para Carga Completa: 60 - 120 Minutos- Alimentação Carregador De Bateria: Ve: 100-220v~/50-60hz ¦ Vs: 9v /1,2 A Emissor De Luz: Laser Semicondutor (Gaa1as E Ingaalp) - Área Do Feixe Laser De Saída No Bico Da Caneta Laser: 3mm2- Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho). | Laser Duo (Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho) - Laserterapia. 1 Óculos Proteção Para o Laser 660nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Para o Laser 808nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Verde Escuro - Para Uso Do Paciente + Pulseira Ilib + Estojo De Armazenagem. Dados Técnicos - Alimentação: Bateria De Li-Ion 7,6v/700ma Autonomia Da BateriaEm Uso Contínuo Com Carga Total: 4 Horas Tempo Para Carga Completa: 60 - 120 Minutos- Alimentação Carregador De Bateria: Ve: 100-220v~/50-60hz ¦ Vs: 9v /1,2 A Emissor De Luz: Laser Semicondutor (Gaa1as E Ingaalp) - Área Do Feixe Laser De Saída No Bico Da Caneta Laser: 3mm2- Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho). | Sim |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas dos equipamentos propostos estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes. Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das especificações constantes do Termo de Referência, estamos de acordo com a proposta apresentada para aquisição do seu objeto, sem ressalvas.

São Luís - MA,  3 de Fevereiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia