PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 4 (Itens 11,12)

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: V. S. Costa & CIA LTDA

CNPJ: 05.286.960/0001-83

Endereço: Rua Francelho, 69,  Vila Nova, Arapongas/PR

Telefone: (43) 3252-7897

E-mail: ---

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta Lote 4 (Itens 11 e 12)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 11 – Negatoscópio de bancada |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Sistema De Iluminação Por LED; Sistema De Fixação Das Radiografias Por Imã; Três Posições De Trabalho (Parede, Mesa Ou Inclinado); Visor Plano E Resistente A Pressão; Material Isolante; Luminosidade Sem Área De Sombra; Especificações Técnicas: Material: Acrílico; Área Visível: 320 X 460 Mm (C X A); Dimens. Do Produto: 400 X 525 x7mm (C X A XL); Alim.: 127/220 VAC (Bivolt Automático); Iluminância: De Até 4000lux, Sem Área De Sombra. Freq.: 50/60Hz; Cons: 12W. | Negatoscópio de parede, para 1 corpo. Possui acionamento manual através de chave liga/desliga. Confeccionado em metal alumínio, com pintura eletrostática branca, aumentando a durabilidade do produto. Seu visor é confeccionado em acrílico translúcido branco leitoso, oferecendo uma iluminação homogênea. Possui sistema de iluminação de LED, permitindo baixo consumo de energia. Possui sistema de rolete para fixar o raio x permitindo a avaliação de radiografias de até 36 x 48 cm. Sua fixação na parede se dá através de 2 parafusos apoiados nos furos localizados na parte traseira do produto. Área de iluminação: largura: 36cm ¦ altura 48cm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (127/220 V) automático. MEDIDAS DO PRODUTO: Altura: 50cm ¦ Largura: 38,5cm ¦ Profundidade: 4,5cm | Não |

| Item 12 – Câmara escura |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa e sem riscos de oxidação; tampa e base removíveis; visorde acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; copos de fácil reposição; aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza; dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm. Copos: 4 copos de 200 ml. Dimensão do produto: 22 x 25 x32 cm (l x a x c). | Confeccionado em polímero de alta resistência. Maior área para trabalho. Seu amplo visor (10 cm de altura x 24 cm de largura), fornece ao profissional melhor visibilidade durante o procedimento. Acompanha 3 recipientes (potes) para acomodações de líquidos (01 para revelação, 01 para fixação e 01 para água). Ângulo adequado para entrada/saída das mãos, facilitando o manuseio pelo profissional. Fácil remoção das luvas de tecido para assepsia ou substituição (quando necessário). | Não |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas do equipamento proposto não estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes.

O termo de referência para o item 11 (Negatoscópio) requer na sua descrição 3 posições de trabalho. Ao avaliar o perfil técnico do equipamento que foi na proposta, observou-se que não há aderência total às características desejadas nos requisitos do edital. Da mesma maneira, o item 12 (câmara escura), também não atende as características requeridas pelo termo de referência do edital.

Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das Especificações constantes do Termo de Referência, recusamos a proposta apresentada para aquisição do seu objeto.

São Luís - MA,  30 de Janeiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia