PARECER TÉCNICO DO PREGÃO Nº 90026/2025 –  LOTE 5 (Itens 13,14)

# INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica de PROPOSTA DE PREÇOS enviada ao Pregão Eletrônico no 90026/2025, processo n° 23115.025700/2025-81, que tem por objeto “Aquisição de equipamentos hospitalares para diversos setores da Universidade Federal do Maranhão”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência da contratação Nº 104/2025.

# ESCOPO DA ANÁLISE

O escopo desta análise englobará os aspectos tecnológicos dos equipamentos pretendidos, verificando se as descrições/especificações contidas na proposta estão em conformidade com os requisitos listados no edital do certame.

# DADOS DO PROPONETE

NOME: ULTRA HD EQUIPAMENTOS E CONSULTORIA ODONTOMEDICA LTDA

CNPJ: 63.175.538/0001-57

Endereço: RUA C-240 No248 QD 560 LT 13 – SALA FUNDO – JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA-GO

Telefone: (62) 3638-1000/3638-2000

E-mail: ultrahdequip@gmail.com

# ANEXO

Anexo 1 – Proposta Lote 5 (Itens 13 e 14)

# DA ANÁLISE DA TECNOLOGIA ENVOLVIDA

De forma comparativa entre o que foi solicitado no edital e o que foi apresentado na proposta, temos:

| Item 13 – Fotopolimerizador |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Unidade fotopolimerizadora com intensidade de 1200 mw/cm2, modo de aumento gradual embutido e radiômetro integrado para confirmar a saída de energia da unidade. Embalagem com 1 peça, 1 carregador, 1 pacote de tomada multiregional, 5 filtros de luz pequenos, 3 lentes sobressalentes e 100 barreiras de proteção. Voltagem de entrada ac: 100 – 240 v, 50/60 hz, voltagem de saída dc: 12 v a.66a, 20.0wmax. | Especificações técnicas: Tensão de entrada da fonte: 127 V / 220 V (Bivolt Automático). Tensão de saída da fonte: 3,7 V e 4,2 A. Cor: Branco Prata Modos de trabalho: Luz contínua, Pulsado e Crescente Tempo de carregamento: 5 h. Comprimento de onda: 420 ~ 480 nm. Taxa de pulso: 10 Hz. Ciclo de trabalho do pulso: 50 %. Potência no LED: 1200 – 1500 mW/cm2. Dimensão do produto com ponteira de fotopolimerizador: 255 X 90 X 172 mm (C x L x A). | Não |

| Item 14 – Laser de Baixa Potência |
| --- |
| Requisito do Edital | Descrição da Proposta | Atende (Sim/Não) |
| Descrição: Laser Duo (Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho) - Laserterapia. 1 Óculos Proteção Para o Laser 660nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Para o Laser 808nm Para Uso Do Profissional- 1 Óculos Proteção Verde Escuro - Para Uso Do Paciente + Pulseira Ilib + Estojo De Armazenagem. Dados Técnicos - Alimentação: Bateria De Li-Ion 7,6v/700ma Autonomia Da BateriaEm Uso Contínuo Com Carga Total: 4 Horas Tempo Para Carga Completa: 60 - 120 Minutos- Alimentação Carregador De Bateria: Ve: 100-220v~/50-60hz ¦ Vs: 9v /1,2 A Emissor De Luz: Laser Semicondutor (Gaa1as E Ingaalp) - Área Do Feixe Laser De Saída No Bico Da Caneta Laser: 3mm2- Comprimento De Onda: 660nm (Laser Vermelho) E 808nm (Laser Infravermelho). | Características Técnicas: Laser Terapêutico Infra Vermelho"100 mw" com comprimento de onda 808 nm e meio ativo semi-condutor-GaAIAs; Vermelho"100 mw" com comprimento de onda 660 nm e meio ativo semi-condutor – InGaAIP; Sistemas ópticos exclusivos; Botões de acionamento digital direto na caneta; Pode ser usado sem fio; *Acessórios que acompanham o produto: * 2 Óculos de segurança (profissional e paciente); 1 Case para transporte;1 Manual e protocolos;1 Suporte de apoio de acrílico *Itens opcionais: *(podem ser adquiridos adicionalmente) • Kit fibras (para terapia fotodinâmica) • Pulseira ILIB | Não |

# CONCLUSÃO

Atestamos que as especificações técnicas do equipamento proposto não estão em conformidade, com aquelas solicitadas no Termo de Referência, conforme tabela acima apresentada, de modo a atender as necessidades dos setores demandantes.

O termo de referência para o item 13 (Fotopolimerizador) requer na sua descrição 3 lentes sobressalentes e barreiras de proteção. Ao avaliar o perfil técnico do equipamento que foi na proposta, observou-se que não há aderência total às características desejadas nos requisitos do edital. Da mesma maneira, o item 14 (laser de baixa potência), também não atende todas as características, uma vez que apresenta um equipamento sem um dos itens, que vem somente como opcional na proposta apresentada.

Considerando as conclusões a que chegamos em todos os pontos do escopo da análise técnica das Especificações constantes do Termo de Referência, recusamos a proposta apresentada para aquisição do seu objeto.

São Luís - MA,  30 de Janeiro de 2026.

Darlon Martins lima

NOME

CARGO: Coordenador do Curso de Odontologia

Matrícula SIAPE:1650802

SETOR/UNIDADE – Coordenação do Curso de Odontologia